## Sheet1
福州市第一总医院 皮肤病防治院（南院）第二批医疗设备类采购项目主要技术要求
项目编号 | 院区 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总限价 （万元） | 是否允许进口 | 主要技术要求
1 | 皮肤病防治院 | 门诊全自动发药系统 | 1 | 套 | 396 | 396 | 否 | （一）基本要求 1．全自动发药系统须与医院HIS实现无缝隙链接，确保医嘱和处方信息无障碍传输。 2．整套全自动发药系统满足医院≥1500张/日处方量工作需求，自动发药机发药准确，快速，发药与补药互相独立，互不影响。 （二）自动发药机 1.储药量≥20000盒，避免频繁加药。 2.处理处方速度≥350处方/小时。 3.上药、发药准确率均为100%。 4.药品发放近效期先出、过期药品自动锁定。 5.信息管理功能：自动提示单次上药数量、药品储存位置、药品上药数量、药品图文等信息。能够智能分析库存信息及报警提示，实现药品的库存、效期和批号等信息管理。 （三）全自动上药系统 1.24小时无人自动上药。 2.可一次性任意杂乱倒入药品，且无品规数限制。 （四）自动发筐机 1.接到处方后，自动发送智能药筐，同时药筐自动绑定处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。 2.可双人同时操作，可实现权限登录，工作量绩效考核等。 （五）智能调配机 1.基本要求：与HIS实现无缝隙连接，系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并智能提示所在位置。 2.储药位：不少于108个，可扩展至数量不少于216个。 3.可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、输液等）。 （六）智能发药系统（智能药筐） 1.智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药筐所在位置，并且提示药师取药。智能药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架。 （七）整处方传送系统 1.系统与HIS无缝连接，自动接收处方信息，将装有调配完药品的智能药筐传送到指定窗口，整套系统采用地轨传送方式。 2.传送速度：系统每小时可传送≥500张处方。 3.满足混发处方自动缓存。 （八）智能拆零分装机 1.基本要求：用于门诊药房单剂量药品的分发分装，接到医嘱信息后，自动发送单剂量药品，并打印不干胶贴纸，可附着于包装袋。 2.药品种类≥60种。 （九）系统配置清单 1. 自动发药机1台（双机械手）2. 全自动上药系统1套3. 自动发筐机1台4. 智能调配机1台5. 智能发药系统（智能药筐）1套 6. 整处方传送系统1套7. 直发传输系统1套8. 智能拆零分装机1套
2 | 皮肤病防治院 | 麻精药品管理机 | 4 | 台 | 47.9 | 191.6 | 否 | 1.基本要求：设备具有IC卡、用户密码、指纹等多级安全登陆方式，适用于麻精药品的管理。系统接收处方信息后，设备需要确认取药人身份并审核通过后，根据处方信息自动将药品推出，未在处方内的药品无法打开，确保安全性,取药全过程拍照、摄像头视频记录。 2.安全防护：多方位摄像头监控操作环境以及药品出入库，可追溯查询。 3.发药要求：接受处方信息后，对药品进行单品种独立处理，确保药品发放和保管安全。 4.五专管理：具有“五专管理”功能。 5.报表功能：可根据处方信息，自动完成麻精药品登记报表，并可导出打印，替代纸质人工登记，提高登记信息的准确度以及及时性。 6.应急方案：在停电、设备故障等应急状态下，通过授权后，可通过物理锁，打开每个单元格，取出药品，满足紧急状况下用药的需求。
3 | 皮肤病防治院 | 药品分包机 | 1 | 台 | 178.5 | 178.5 | 否 | 1.设备配置RFID芯片药盒≥300个，可装储≥300种不同片剂、胶囊药品。 2.具有非机储药、半片药外摆药托盘≥60格，双托盘结构，可交替使用。 3.分包速度：≥60包/分 4.摆药机在包药过程中，无需人工干涉，包药袋的长度可根据药袋中药品的装载量自动调节药袋长度。 5.可在包装袋表面任意编辑打印内容，〔包括：病区、病房、病床、患者ID、厂家等），可选择不同字体、图标及打印方向。 6.具有封闭洁净环境，落药通道可随时开启清理，符合院感要求。
4 | 皮肤病防治院 | 全自动贴签机 | 1 | 台 | 78 | 78 | 否 | 1.设备可与医院PIVAS管理软件实现无缝连接，自动接收医嘱信息，根据医嘱信息自动贴签。 2.设备可兼容目前市场的所有塑瓶、可立袋、软袋，可以不同规格任意切换，可选择按主药、溶媒多种贴签规则模式。 3.只需将溶媒放置在相应位置，触发贴签过程，设备可自动进行全流程打印贴签操作。 4.满足人工不间断投料要求。 5.通过视觉光学测量溶媒位置，贴标精度±5mm。
5 | 皮肤病防治院 | 配药机器人 | 2 | 台 | 55 | 110 | 否 | 1.主机应轻量化、小巧化，能放置于医院生物安全柜内及洁净工作台上使用。 2.药物覆盖范围：能支持西林瓶粉剂、水剂、油剂的配制，可配抗肿瘤、抗生素及普通药物。 3.输液溶媒要求：能配置医院常用大输液规格和包装（50ml-500ml塑瓶、软袋）。 4.调配精准度要求：保证全量、定量抽取药物的精度，药物残留≤3%。
6 | 皮肤病防治院 | 血药浓度分析仪 | 1 | 台 | 118 | 118 | 否 | 1.仪器采用二维液相色谱技术，系统只需要二根色谱柱，一维柱和二维柱之间无需样品缓存柱（第三根柱）。 2.仪器样品处理自动化，采用精密计量泵量自动抽取技术，通过电脑随时改变进样量大小；并且具有多种独立流动相（试剂）及其流路，设备可自动控制选择不同的试剂及用量，在线进行混合配制各种药物所需的配套检测试剂。 3.系统采用双伺服电机，分别独立驱动二根精密滚珠丝杆的恒流泵输液系统，柱塞冲程≥20uL可调，内置分析和前处理双四元梯度比例阀。 4.方法学兼容性强：一套色谱柱就可以完成20种以上药物的检测，避免频繁更换色谱柱。一套试剂可以完成10种以上药物检测，避免频繁换试剂。
7 | 皮肤病防治院 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 70 | 70 | 否 | 1.处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速≥2000项/小时；ISE测试，600项/小时；生化+ISE测试≥2000项/小时； 2.试剂系统：大于120个试剂位，单盘试剂位≥70个，支持20-62mL容量规格的“低残留”试剂瓶，试剂仓温 度2～8℃； 3.软件功能：具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、项目遮蔽、水质检测、酶线性扩展(生化项 目)、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检查和远程诊断、试剂有效期管理能等功 能，可汇总、存储、查询病人信息等； 4.能与并负责与医院LIS系统通讯连接。要求配置品牌电脑一套，具有不低于8G内存，不低于512G固态硬盘（或1T普通硬盘）；需与设备配套使用顺畅运行。 5.要求配置一台纯水机，150L/小时。
8 | 皮肤病防治院 | 全自动血液分析仪 | 1 | 台 | 38 | 38 | 否 | 1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理； 2.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换； 3.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样； 4.可检测CRP、SAA项目； 5.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有体液分析三维散点图； 6.能与并负责与医院LIS系统通讯连接。要求配置品牌电脑一套，具有不低于8G内存，不低于512G固态硬盘（或1T普通硬盘）；需与设备配套使用顺畅运行。
9 | 皮肤病防治院 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 台 | 2.7 | 2.7 | 否 | 1.检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、PH值、隐血、尿比重、酮体、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸、微量白蛋白、肌酐、尿钙； 2.测定原理：冷光源反射测定原理；测试波长：525nm，635 nm；测试速度：连续测试500个标本/小时； 3.存储功能：2000个检测结果，有断电数据保护功能； 4.重复性：尿液分析仪对标准灰度条的反射比进行重复测试10次，测试结果的变异系数（CV）不超过1.0%；稳定性：尿液分析仪开机8h内，分析仪对标准灰度条的反射比进行重复测试10次，测试结果的变异系数（CV）不超过1.0%； 5.质控液：具有原厂配套质控液（选配）； 6.能与并负责与医院LIS系统通讯连接。要求配置品牌电脑一套，具有不低于8G内存，不低于512G固态硬盘（或1T普通硬盘）；需与设备配套使用顺畅运行。
10 | 皮肤病防治院 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 台 | 27 | 27 | 否 | 1.设备具备：光学凝固法、发色底物法、免疫比浊法。 2.具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。 3.加样针：具有液面感应、凝块探测功能，避免由加样异常导致的错误结果。 4.单机检测速度PT≥450 T/h。 5.仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法。 6.能与并负责与医院LIS系统通讯连接。要求配置品牌电脑一套，具有不低于8G内存，不低于512G固态硬盘（或1T普通硬盘）；需与设备配套使用顺畅运行。
11 | 皮肤病防治院 | 全自动过敏原检测仪 | 1 | 台 | 50 | 50 | 否 | 1.单测试样本量：4-10ul/测试； 2.可检测过敏原项目数量：≥79项，其中过敏原组分数量≥4个物种，≥11项； 3.最低检出限≤0.10Ku/L； 4.纯水机一台； 5.能与并负责与医院LIS系统通讯连接。要求配置品牌电脑一套，具有不低于8G内存，不低于512G固态硬盘（或1T普通硬盘）；需与设备配套使用顺畅运行。
12 | 皮肤病防治院 | 静脉输液成品分拣机 | 1 | 台 | 120 | 120 | 否 | 1.设备可与医院PIVAS管理软件实现无缝连接，按照处方信息将成品输液自动分拣至各个病区。 2.采用机械手分拣方式，机械手可自由寻址分拣输液至每个指定的储药位。 3.自动计数监控：输液成品分拣时，系统自动监控，并在屏幕上显示分拣成品的数量。 4.满筐提示功能：软件具有定量定容功能，分拣数量达到设定值后，设备自动停止运行，并通过语音、触摸显示屏提醒工作人员，避免输液袋堆积、落地等现象发生。
13 | 皮肤病防治院 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 3 | 3 | 否 | 1.灭菌量：单批次灭菌容积≥50L； 2.腔体材质；至少使用304不锈钢； 3.汽水内循环，无蒸汽外排； 4.配置：主机1台、消毒提篮2个。
| 皮肤病防治院 | 立式灭菌器 | 2 | 台 | 3.3 | 6.6 | 否 | 1.用途：对器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体等物品灭菌； 2.灭菌量：单批次灭菌容积≥80L； 3.腔体材质；至少使用304不锈钢； 4.汽水内循环，无蒸汽外排； 5.配置：主机1台、消毒提篮2个。
14 | 皮肤病防治院 | 洗板机 | 1 | 台 | 2.9 | 2.9 | 否 | 1.具备两点吸液功能，每孔清洗液残留量≤2μL, 2.清洗次数：1-9次可调 3.浸泡时间：0-600秒可调，步距1秒 4.清洗液残留量：≤2μL 5.加液一致性：CV≤2%。
15 | 皮肤病防治院 | 酶标仪 | 1 | 台 | 5 | 5 | 否 | 1.检测光源；具备双LED冷光源： 2.检测方法：含有终点法、动力学法、凝集扫描 3.测量范围：0.0000D～4.500 OD 4.重复性：<±0.15% 5.测量时间：单波长≤2s/96孔，双波长≤5s/96孔；
16 | 皮肤病防治院 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | 台 | 86 | 86 | 是 | 1.仪器自动鉴定细菌的种类；革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性球菌、真菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、芽孢杆菌、厌氧菌及棒状杆菌等； 2.药敏试验种类：革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性球菌、真菌、链球菌属； 3.综合速度快，在5-8小时完成细菌鉴定药敏试验； 4.药敏卡片抗生素组合平均≥12种，每个抗生素报告平均≥5个MIC梯度； 5.药敏卡片抗生素MIC范围应包含CLSI2015规定的相应抗生素折点； 6.能与并负责与医院LIS系统通讯连接。要求配置品牌电脑一套，具有不低于8G内存，不低于512G固态硬盘（或1T普通硬盘）；需与设备配套使用顺畅运行。
17 | 皮肤病防治院 | 全自动免疫荧光真菌分析仪 | 1 | 台 | 24 | 24 | 否 | 1.使用一步法全自动检测临床样本中的浅部、深部真菌； 2.扫描方式及适用光源：具有盖玻片区域全扫，单层、多层扫描、多层融合扫描。适用光源：多波段荧光光源； 3.载玻片插入工作站至自动打印报告时间小于20秒； 4.全自动化工作模式识别各类临床样本中的菌丝、孢子，进行筛查和标记、计数，并可按指令给出多个视野人工复核； 5.能与并负责与医院LIS系统通讯连接。要求配置品牌电脑一套，具有不低于8G内存，不低于512G固态硬盘（或1T普通硬盘）；需与设备配套使用顺畅运行。
18 | 皮肤病防治院 | 医用X线诊断设备（64排以下CT） | 1 | 套 | 350 | 350 | 否 | 1.机架最快旋转速度≤0.40s/360° 2.球管焦点到等中心点距离≥45cm-≤55cm 3.球管到探测器距离≤104cm 4.全程管电流最小增幅≤5mA 5.球管热容量≥7MHU 6.球管小焦点大小(mm2)≤0.64mm2 7.探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度≥3.8cm 8.每排探测器物理单元个数≥670个 9探测器准直器宽度档位可选择范围（分别列出）≥6档 10.扩展CT值范围:-10240 Hu≤扩展CT值≤31710 Hu 11.连续螺旋扫描时间≥120s
19 | 皮肤病防治院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 | 257 | 257 | 否 | 1. 二维灰阶模式：最大显示深度需≥38cm； 2. 彩色多普勒成像：需支持B/C同宽； 3. 频谱多普勒模式：需支持频谱自动测量； 4. 探头规格：浅表探头频率1-22MHz，需具备纯净波单晶体体材质，穿透深度需≥40CM； 5.腹部、浅表、心脏、小儿、矩阵三维等探头材质：需具有纯净波单晶体； 6. 硬盘需≥1T，需具备内置超声工作站和多种导出图像格式；
20 | 皮肤病防治院 | 在体反射式共聚焦显微镜 | 1 | 套 | 215 | 215 | 是 | 1.光学水平分辨率：＜1.25μm 2.显微镜景深：＜5.0μm 3.成像推进深度：≤500μm 4.成像头视场区域：≤500μm×500μm 5.全彩皮肤镜视场区域：≤10mm×10mm ，全彩皮肤镜图像分辨率：≤1944×1944 像素 ，全彩皮肤镜放大倍率：30X±5X
21 | 皮肤病防治院 | 数字皮肤镜 | 1 | 套 | 49.8 | 49.8 | 否 | 1.彩色CMOS传感器； 2.镜头类型：需具备光学镜头，镜头需要配备防交叉感染装置，装置的透光率需≥90%； 3.倍率误差：20X时倍率误差≤±1.5% 4.图像视觉分辨率20 X时≥45线对/mm； 5.光源照度：采集时10000lux<Ev<15000lux可调，且档位≥4档； 6.成像均匀度：20X≥90% ； 7.数据同步查看：可实现多个院区的影像图片和诊断报告同步查看； 8.设备使用年限≥10年；
22 | 皮肤病防治院 | 便携式彩色多普勒皮肤超声 | 1 | 套 | 95 | 95 | 否 | 1.具有多种成像模式（扫描模式）:至少需具备灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒成像模式； 2.探头中心频率≥30MHz; 3.探头基元数：256基元； 4.探头扫描技术：需具有电子线阵扫描； 5.需具有可预设多种测量包，至少需支持距离、周长、面积、体积、角度、多普勒模式下血流速度测量；
23 | 皮肤病防治院 | 高效全自动清洗机520L | 1 | 台 | 32.5 | 32.5 | 否 | 1.主要用途：满足于对普通器械、换药碗、麻醉管道、导管、玻璃器皿等进行清洗和消毒。 2.材质：腔体材质采用316L不锈钢材质； 3.容积：≥520L，装载量：≥12个标准器械托盘480*250*50mm 4.快速预热水箱设计，双水箱设计。变频清洗，设有阳性器械的专用程序； 前后双开门，密封可靠，喷淋臂喷淋转速大于60转每分； 5.配置须含有主机、清洗架、器械托盘≥12个；U盘记录器，具有条形码识别系统。 6.须完全符合现行的相关规范和标准；消毒标准按照德国BGA标准A+B标准设定的A0值要求（须可验证）
24 | 皮肤病防治院 | 脉动真空清洗消毒器150L | 1 | 台 | 36 | 36 | 否 | 1.用于医院常见的各类手术器械，如腔镜器械、基础器械、牙科手机、眼科器械、导管、机器人手臂等的清洗、消毒、干燥工作。 2.容积：≥150L；前后双开门，触摸屏 3.材质要求：设备采用灭菌器级别的主体设计；清洗舱：采用316不锈钢；装载能力：≥8套（管腔器械以上）微创器械或≥10个（480mm*250mm*50mm)DIN器械托盘；工作程序：设备配有≥10套预定义程序和≥20套的自定义程序； 4.工作原理：负压脉动清洗+超声清洗结合的清洗方式、真空负压干燥和热风干燥结合的干燥方式； 5.采用非对接式装载方式，超声波清洗，水位智能调节， 6.自带打印功能，可自动打印运行过程曲线，可追溯并记录A0值；
25 | 皮肤病防治院 | 医用干燥柜360L | 1 | 台 | 8 | 8 | 否 | 1.采用相互独立的开放控制程序，适用于各类外科手术器械、导管、玻璃制品、精密仪器等物品的干燥。 2.立式柜体，采用304优质不锈钢，具有隔热夹层。舱体尺寸:≥360L，处理量：一次处理≥36条装夹不同口径的导管，或一次处理≥9个标准器械托盘的器械；前后双开门；具有两套独立的鼓风加热循环系统 3.干燥温度设置范围40℃-90℃，干燥时间设置范围1-999min。内置≥10套程序，各运行参数可调。 4.配置须含有主机1台、器械托盘≥8个，导管架≥1个；
| 皮肤病防治院 | 医用低温真空干燥柜100L | 1 | 台 | 10.5 | 10.5 | 否 | 1.须在低温低压的环境下实现干燥。触摸屏，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数；控制方式：压力传感器控制回空，检查舱内压力；自带保压测试程序，可对设备密封性、真空本性能等功能进行准确监测。 2.容积：≥100L；柜体采用铝合金材质；电动前后双开门了、；双舱体设计，可分开独立运行； 3.程序要求：至少内置10套程序，4套默认程序 4.干燥时间：脉动次数1～9次可设，脉动时间1～99min可调； 5.配置须含有主机1台、器械托盘≥4个；
26 | 皮肤病防治院 | 多功能清洗消毒中心 | 1 | 台 | 28.9 | 28.9 | 否 | 1. 用途：适用于重复使用的诊疗器械、器具和物品的预蒸汽清洗、超声、漂洗、煮沸、末漂槽、干燥等功能； 2. 材质要求：不锈钢材质；液晶显示屏； 3. 清洗槽尺寸根据实地定制，设备顶部带有吊柜设计，可储物；煮沸槽、超声槽可脚踏自动升降，遇到障碍物自动停止保护功能；配有四把以上高压清洗喷枪、1把气枪；不锈钢水龙头：不锈钢材质水龙头，旋转式设计，有冷热水接口；配有医用低噪音无油空压机空压机；含洗眼设施 4. 柜体要求：柜体底部设有可移动脚轮；防护罩采用透明材质，易清洁；蒸汽清洗机：蒸汽压力值可设定；温度、压力安全报警； 5.配置须含有主机1套，其余规格可根据现场搭配定制；
27 | 皮肤病防治院 | 内镜清洗工作站（硬镜） | 1 | 台 | 10.7 | 10.7 | 否 | 1.必须符合WS310.2-2016《医院消毒供应中心第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》的相关要求。 2.配有五个清洗槽，背板使用高分子复合材料，台面支架采用不锈钢材质，与设备长度一致上方设计有存储柜。柜门材质要求钢化玻璃；不锈钢水龙头：有冷热水接口，多层防腐防锈处理；内置超声槽；4把高压清洗枪，1把高压气枪；枪体采用不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，产气量：≥120L/min； 3.配有空气过滤减压装置；
28 | 皮肤病防治院 | 医用器械除锈仪 | 1 | 台 | 3.9 | 3.9 | 否 | 1.容积≥35L，舱体、篮筐采用304不锈钢； 2.控制系统：数字控制，使用温度传感器，精确温度精度； 3.保护系统：过压保护、过流保护； 4.有自动旋转磨砂头；
29 | 皮肤病防治院 | 全自动单双级水机1500L | 1 | 台 | 20 | 20 | 否 | 1.用于医院消毒供应中心清洗、灭菌设备的纯水需求； 2.产水量：≥ 1000 L/h的单级反渗透水，≥ 500L/h的双极反渗透水； 3.产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定,以及10.2中压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标，产水水质符合电导率≤5us/cm，硬度≤0.02mmoL/L等指标。 4.系统采用自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等）。 5.采用“预处理+双级反渗透+纯水恒压供水”工艺。系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行；整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水； 6.配置须含有主机1套、1000升不锈钢水箱1个、500升不锈钢水箱1个。
30 | 皮肤病防治院 | 脉动真空灭菌器 | 2 | 台 | 50 | 100 | 否 | 1．用于器械的高温灭菌，符合最近的行业规范及产品标准，容器的设计、制造符合GB150《压力容器》及《固定式压力容器安全技术监察规程》，产品设计符合GB8599《大型蒸汽灭菌器-自动控制型》技术要求 2．彩色触摸屏（≥10寸），设有≥5套标准程序，可自行设定程序适合各种物品的灭菌，能混装消毒，须有智能故障报警和信息提示。高速网络接口，方便接入信息追溯系统。 3．内室容积≥1200L，密封式左右平移式双开门.主体材质，内壳至少为316不锈钢≥6mm；夹套至少为316不锈钢，≥6mm； 主体结构必须为环形夹套结构，环形加强筋个数≥5个；多点进汽，进汽口数量≥5个，设计寿4.最高工作温度≥139℃，设计温度≥144℃，设计压力≥0.3Mpa，安全阀开启压力≥0.28Mpa。 5.设备排水实现无压排水，排水温度小于65℃； 6.单台标准配置须含有主机1台，消毒内车1辆；
| 皮肤病防治院 | 低温等离子灭菌器 | 1 | 台 | 34 | 34 | 否 | 1.灭菌室总容积≥160L； 2.过氧化氢加注方式：应采用卡匣式加注；灭菌过程中舱内过氧化氢浓度均匀； 3.自动开门方式，具有门障碍开关功能； 4.程序设置：用于表面灭菌的快速循环、用于管腔灭菌的程序、用于软镜灭菌程序； 5.应具备真空干燥功能，应具有等离子体电源输出功率的显示和打印功能； 6.配置须含有主机1台、灭菌篮筐2个；
31 | 皮肤病防治院 | 高低温通用极速阅读器 | 1 | 台 | 4.5 | 4.5 | 否 | 1.培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，适用于高压灭菌及低温等离子体灭菌指示剂培养； 2.快速出结果：开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时； 3.具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示； 4.含有≥10个培养孔； 5.采用彩色触摸屏操作，可显示培养倒计时、生物监测结果，全文操作，可随时查询培养记录，能输入设备编号、批次、操作员编号等信息；
32 | 皮肤病防治院 | 洁净电热蒸汽发生器 | 3 | 台 | 10 | 30 | 否 | 1．额定产气量≥160 Kg/h,压力：≥ 0.70MPa； 2.无需办理特种设备使用证； 3.器身材质：应采用不锈钢材质； 4.加热管干烧后切断加热系统,超压自动切断设备总电5.应自动排污,定期自动排出的水中的沉淀物，提高蒸汽洁净度，定期排污周期时间可调；
33 | 皮肤病防治院 | 医用封口机 | 1 | 台 | 4.4 | 4.4 | 否 | 1.带自动进袋功能；带压力监控功能； 2.内置储存芯片可实现≥一千条打印信息储存； 3.具有反向打印功能、适用纸塑袋和特卫强袋连续封口和单行中英文打印； 4.封口速度：10±0.5m/min；封口留边：0～35mm可调；
34 | 皮肤病防治院 | 全自动切割机 | 1 | 台 | 3.8 | 3.8 | 否 | 1.彩色触控屏操作控制； 2.适用于各种纸塑卷袋、特卫强卷袋、立体卷袋切割； 3.多种自动控制功能、自动进袋； 4.长度数量任意设置自动切割；可实现多卷同时切割； 5.切割最大宽度≤500mm；
35 | 皮肤病防治院 | 绝缘检测仪 | 1 | 台 | 3.6 | 3.6 | 否 | 1.为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测； 2.彩色触控屏，触摸操作界面； 3.设置≥4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要； 4.具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间； 5．具有高压放电时间连续2～20秒可调，可根据探测要求预置放电时间； 6.具有声、光、影三种方式同时报警提示；
36 | 皮肤病防治院 | 消毒供应中心物流仓储系统 | 1 | 套 | 35 | 35 | 否 | 1.用途：用于实现器械回收、分类、转运、传递、检查、打包、存储运输，提供压缩气等；产品主要以不锈钢材质为主； 2.主要品类如下：检包工作台2个、纸塑包装工作台1个、能量吊塔3个、干燥物品工作台2个、常规器械存放柜6个、电动升降传递窗2个、平板隔板存放架4个、疏列隔板存放架4个、灭菌篮筐25个等； 3.规格可根据现场搭配定制；