## Sheet1
福州市第一总医院皮肤病防治院 医疗设备类采购项目主要技术要求
项目编号 | 院区 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总限价 （万元） | 是否允许进口 | 主要技术要求
1 | 皮肤病防治院 | 电子压片成像仪 | 1 | 台 | 28 | 28 | 否 | ★1、超大尺寸感光芯片，尺寸≥168cm2； ★2、成像芯片长度≥14cm，有效成像面积：≥158 cm2； ★3、原始像素（非合并）尺寸：≥100μm×100μm； 4、图像分辨率300dpi，可直接用于文章发表。指定分辨率输出，600dpi，1200dpi； 5、样品所有光信号转化电信号效率：≥85% ； ★6、满阱电子容量：≥250万e-，提供极高的定量范围，强信号不过曝，确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量。在低敏模式下，满井电子数可达600万e-； ★7、接触式成像，western膜直接贴合在感光芯片上， 信号采集距离（光程）为0mm，光损失为0； 8、无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失：直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高； ★9、信号传输：Ethernet cable，连接稳定，使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率为1000Mbps，支持高清图像快速传输 ★10、支持同位素成像；
2 | 皮肤病防治院 | 高智能数字化综合急救技能训练系统 | 1 | 套 | 3.6 | 3.6 | 否 | 1、执行标准：美国心脏学会（AHA) 2015国际心肺复苏（CPR) &心血管急救（ECC)指南标准； 2、系统功能：抢救者对模拟病人进行施救措施，模拟病人可表现出相应的生命体征变化；
3 | 皮肤病防治院 | 自动体外除颤仪 | 2 | 台 | 1.2 | 2.4 | 否 | 1、设备具备便携把手，具备高便携性。 1.1.抗冲击/跌落性能: 1.2设备面板界面所有按键不超过3个，减少施救时干扰，防止误操作，提高施救效率和成功率。 2、除颤性能 2.1采用双相波技术，双相指数截断(BTE)波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 2.2输出能量:成人最大能量可支持360J。 2.3从开机到200J放电准备就绪用时<7s。 2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间<5s。2.5除颤能量精度:±2J或±10% 3、除颤电极片:提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，连接异常时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。 4、电极片的有效面积≥82cm2 5、具有电极片有效期自检功能和电极片过期语音提示。 6、可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。 7、提供智能语音播报，设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 8、电池容量≥4200mAh。在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年。
4 | 皮肤病防治院（南院） | 医用器械除锈仪 | 1 | 台 | 3.9 | 3.9 | 否 | 1、容积≥35L，舱体、篮筐采用304不锈钢； 2、控制系统：数字控制，使用温度传感器，精确温度精度； 3、保护系统：过压保护、过流保护； 4、有自动旋转磨砂头；